Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ilość sztuk: 12

CPV: 39.33.00.00-4 Urządzenia dezynfekujące

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia: .............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji:  2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Urządzenie przeznaczona do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia. |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3. |  |
| 4 | Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary. |  |
| 5 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu. |  |
| 6 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych. |  |
| 7 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. |  |
| 8 | System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Minimum 10 dysz. |  |
| 9 | Możliwość zastosowania dodatkowej pompy ze środkiem myjącym. |  |
| 9 | Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory. |  |
| 10 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych. |  |
| 11 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością zapisu i rejestracji wyników na PC. |  |
| 12 | Ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsług i kontroli urządzenia w języku polskim. |  |
| 13 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach. |  |
| 14 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe. |  |
| 15 | Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne Szerokość : 500-700 mm, Głębokość : 500-600 mm, Wysokość : 1500-1800 mm. |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w opcję schładzania i suszenia, tzn. Po zakończonym cyklu mycia, dezynfekcji i suszenia naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń. |  |
| 17 | Maksymalne zużycie wody na cykl do 25l/cykl. |  |
| 18 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB. |  |
| 19 | Energooszczędność – maksymalna moc pobierana 4,5 kW. |  |
| 20 | Zużycie energii na 1 cykl 0,25 kWh. |  |
| 21 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 3 x 400 VAC 50 Hz. |  |
| 22 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody. |  |
| 23 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe minimum 100 Ǿ. |  |
| 24 | Dostawa pakietu startowego: wymagane środki chemiczne. Kanister 5L. |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

...............................................

Miejscowość, data

........................................................................

Podpis osoby  uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni – dezynfektorów dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia – dezynfektor |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie do 15 grudnia 2010 r.

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ MYJNI – DEZYNFEKTORÓW DLA POTRZEB NZOZ „SZPITAL W PUSZCZYKOWIE
IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.”.

Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ MYJNI – DEZYNFEKTORÓW DLA POTRZEB NZOZ „SZPITAL W PUSZCZYKOWIE
IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.”.

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

...............................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ W CIĄGU OSTATNICH  3-LAT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

| L.p. | Przedmiot (rodzaj i zakres zamówienia) | Całkowita wartość brutto | Data wykonania | Odbiorca (nazwa Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)