OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1.1

Część 1 – Łóżka do intensywnej terapii

## Pozycja 1

Przedmiot zamówienia: Łóżko do intensywnej terapii z możliwością określenia masy

Ilość sztuk: 2

CPV: 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:…………………………………

Typ/model:…………………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Konstrukcja łóżka kolumnowa wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka 2200 mm +/- 50 mm |  |
| 3. | Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach 950 mm +/- 50 mm |  |
| 4. | Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach 1000 mm +/- 30 mm |  |
| 5. | Łóżko powinno posiadać możliwość dodatkowego przedłużenia długości leża o min. 180 mm. |  |
| 6. | Ochrona przed uderzeniami - 4 kółka odbojowe w narożnikach ramy leża. |  |
| 7. | Leże łóżka przezierne dla promieni RTG min. w segmencie oparcia pleców. Łóżko wyposażone w specjalny uchwyt kasety łatwo dostępny przy opuszczonym segmencie oparcia pleców. |  |
| 8. | Wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego i odpornego na promieniowanie UV, konstrukcja szczytów i zdejmowanych paneli leża ułatwiająca dezynfekcyjne |  |
| 9. | Leże czterosegmentowe z autoregresją segmentu pleców oraz uda, wyposażone w funkcję autokonturowania siedziska tj. jednoczesnego automatycznego unoszenia segmentu siedziska podczas unoszenia segmentu oparcia przy użyciu jednego przycisku. Układ zapobiegający zsuwaniu się pacjenta w dół przy przechodzeniu do pozycji krzesła kardiologicznego z opuszczonym segmentem podudzia i jednoczesnym wychyleniem ramy leża do pozycji anty-Trendelenburga. |  |
| 10. | W narożnikach łóżka uchwyty do zamontowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki |  |
| 11. | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz |  |
| 12. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 45-80 cm , +/- 5 cm |  |
| 13. | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców – min. 0 – 70º (+/-5º) - segmentu uda – 0 - 40º (+/-5º) - segmentu podudzia 0 - 23º (Dla pozycji ortopedycznej) - pozycja Trendelenburga – min. 15º - pozycja anty-Trendelenburga – min. 15º |  |
| 14. | Możliwość regulacji przechyłów wzdłużnych elektrycznie z panelu sterowniczego z elektryczną funkcją szokową tj. jednoczesne natychmiastowe wypoziomowanie wszystkich segmentów a następnie przechył do anty-Trendelenburga dostępną z jednego przycisku |  |
| 15. | Barierki boczne podwójne dzielone z wbudowanymi wskaźnikami kąta nachylania segmentu oparcia i zaznaczeniem kąta 30º i 45º dla ułatwienia prowadzenia terapii oddechowo-krążeniowej, z możliwością zablokowania na trzech wysokościach. |  |
| 16. | Funkcja Autokontur zabezpieczająca przed przekroczeniem kąta 90° pomiędzy oparciem pleców a segmentem uda podczas regulacji |  |
| 17. | Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej części leża z wyraźnym odróżnieniem kolorystycznym |  |
| 18. | Funkcja auto poziomowania leża (łatwy powrót do pozycji zerowej) |  |
| 19. | Funkcja pozycji krzesła kardiologicznego, dostępnej po naciśnięciu jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów tj. uniesienie segmentu oparcia i segmentu uda, przejście do pozycji anty-Trendelenburga i obniżenie segmentu podudzia. |  |
| 20. | Funkcja świadomego uruchomienia funkcji elektrycznych łóżka dostępnych dla personelu medycznego włączana z przycisku dostępnego z paneli wbudowanych w barierki boczne. |  |
| 21. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka, pozwalający na elektryczną obsługę wszystkich funkcji podczas transportu lub braku prądu |  |
| 22. | Indykator stanu naładowania akumulatora min. trzystopniowy system informacji. |  |
| 23. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i wewnętrznej dla pacjenta |  |
| 24. | Cała konstrukcja wyposażona w złącze wyrównania potencjałów. |  |
| 25. | 4 antystatyczne, pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 15 cm, z podwójną blokadą centralną jednoczesna wszystkich kół (blokowany jest obrót wokół własnej osi i toczenia) wraz z alarmem nie włączonej blokady oraz funkcją jazdy kierunkowej , kola bez widocznej osi obrotu z kołpakiem |  |
| 26. | Podstawa łóżka z osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego antystatycznego |  |
| 27. | Bezpieczne obciążenie robocze, min. 220 kg |  |
| 28. | Łóżko wyposażone w półkę na pościel |  |
| 29. | Elementy wyposażenie łóżka: - Uchwyt worków urologicznych (min. 8 szt.) - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości (min. 2 haki) - Uchwyty do unieruchomienia pacjenta (min. 6 szt.) - Materace z pianki poliuretanowej o grubości min. 100 mm w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji (2 szt.) |  |
| 30. | WAGA DO ŁÓŻKA |  |
| 31. | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23 |  |
| 32. | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min 100g |  |
| 33. | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. |  |
| 34. | Automatycznie wygaszana po max 30 s. wartość masy ciała pacjenta. |  |

## Pozycja 2

Przedmiot zamówienia: Łóżko do intensywnej terapii

Ilość sztuk: 4

CPV: 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:…………………………………

Typ/model:…………………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Konstrukcja łóżka kolumnowa wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka 2200 mm +/- 50 mm |  |
| 3. | Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach 950 mm +/- 50 mm |  |
| 4. | Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach 1000 mm +/- 30 mm |  |
| 5. | Łóżko powinno posiadać możliwość dodatkowego przedłużenia długości leża o min. 180 mm. |  |
| 6. | Ochrona przed uderzeniami - 4 kółka odbojowe w narożnikach ramy leża. |  |
| 7. | Leże łóżka przezierne dla promieni RTG min. w segmencie oparcia pleców. Łóżko wyposażone w specjalny uchwyt kasety łatwo dostępny przy opuszczonym segmencie oparcia pleców. |  |
| 8. | Wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego i odpornego na promieniowanie UV, konstrukcja szczytów i zdejmowanych paneli leża ułatwiająca dezynfekcyjne |  |
| 9. | Leże czterosegmentowe z autoregresją segmentu pleców oraz uda, wyposażone w funkcję autokonturowania siedziska tj. jednoczesnego automatycznego unoszenia segmentu siedziska podczas unoszenia segmentu oparcia przy użyciu jednego przycisku. Układ zapobiegający zsuwaniu się pacjenta w dół przy przechodzeniu do pozycji krzesła kardiologicznego z opuszczonym segmentem podudzia i jednoczesnym wychyleniem ramy leża do pozycji anty-Trendelenburga. |  |
| 10. | W narożnikach łóżka uchwyty do zamontowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki |  |
| 11. | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz |  |
| 12. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 45-80 cm , +/- 5 cm |  |
| 13. | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców – min. 0 – 70º (+/-5º) - segmentu uda – 0 - 40º (+/-5º) - segmentu podudzia 0 - 23º (Dla pozycji ortopedycznej) - pozycja Trendelenburga – min. 15º - pozycja anty-Trendelenburga – min. 15º |  |
| 14. | Możliwość regulacji przechyłów wzdłużnych elektrycznie z panelu sterowniczego z elektryczną funkcją szokową tj. jednoczesne natychmiastowe wypoziomowanie wszystkich segmentów a następnie przechył do anty-Trendelenburga dostępną z jednego przycisku |  |
| 15. | Barierki boczne podwójne dzielone z wbudowanymi wskaźnikami kąta nachylania segmentu oparcia i zaznaczeniem kąta 30º i 45º dla ułatwienia prowadzenia terapii oddechowo-krążeniowej, z możliwością zablokowania na trzech wysokościach. |  |
| 16. | Funkcja Autokontur zabezpieczająca przed przekroczeniem kąta 90° pomiędzy oparciem pleców a segmentem uda podczas regulacji |  |
| 17. | Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej części leża z wyraźnym odróżnieniem kolorystycznym |  |
| 18. | Funkcja auto poziomowania leża (łatwy powrót do pozycji zerowej) |  |
| 19. | Funkcja pozycji krzesła kardiologicznego, dostępnej po naciśnięciu jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów tj. uniesienie segmentu oparcia i segmentu uda, przejście do pozycji anty-Trendelenburga i obniżenie segmentu podudzia. |  |
| 20. | Funkcja świadomego uruchomienia funkcji elektrycznych łóżka dostępnych dla personelu medycznego włączana z przycisku dostępnego z paneli wbudowanych w barierki boczne. |  |
| 21. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka, pozwalający na elektryczną obsługę wszystkich funkcji podczas transportu lub braku prądu |  |
| 22. | Indykator stanu naładowania akumulatora min. trzystopniowy system informacji. |  |
| 23. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i wewnętrznej dla pacjenta |  |
| 24. | Cała konstrukcja wyposażona w złącze wyrównania potencjałów. |  |
| 25. | 4 antystatyczne, pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 15 cm, z podwójną blokadą centralną jednoczesna wszystkich kół (blokowany jest obrót wokół własnej osi i toczenia) wraz z alarmem nie włączonej blokady oraz funkcją jazdy kierunkowej , kola bez widocznej osi obrotu z kołpakiem |  |
| 26. | Podstawa łóżka z osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego antystatycznego |  |
| 27. | Bezpieczne obciążenie robocze, min. 220 kg |  |
| 28. | Łóżko wyposażone w półkę na pościel |  |
| 29. | Elementy wyposażenie łóżka: - Uchwyt worków urologicznych (min. 8 szt.) - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości (min. 2 haki) - Uchwyty do unieruchomienia pacjenta (min. 6 szt.) - Materace z pianki poliuretanowej o grubości min. 100 mm w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji (4 szt.) |  |

## Uwaga!   Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.2

Część 2 – Łóżka do intensywnej terapii

Ilość sztuk: 16

CPV: 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:…………………………………

Typ/model:…………………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Wymiary: - długość całkowita: 2250 mm (+/- 50 mm) - szerokość całkowita: 950 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym |  |
|  | Podwozie łóżka zabudowane osłonami z trwałego materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, w tym 3 segmenty ruchome |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową, oparcie pleców, segment stały i uda przezierny dla promieni RTG |  |
|  | Tunel na kasetę RTG minimum pod segmentem oparcia pleców |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami |  |
|  | Szczyty łóżka łatwo wyjmowane z ramy, wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane wzdłuż leża, dzielone poruszające się wraz z segmentami leża, wykonane z tworzywa |  |
|  | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu pacjenta w kierunku szczytu nóg |  |
|  | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana ręcznie dźwignią oraz elektrycznie jednym przyciskiem |  |
|  | # CPR segmentów oparcia pleców i uda |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża od 450 do 850 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Możliwość ustawienia leża w pozycji krzesła kardiologicznego i pozycji Fowlera |  |
|  | Jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców oraz ud |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego i panelu centralnego dla personelu montowanego na wysuwanej półce spod leża od strony nóg, panel z możliwością blokowania poszczególnych i wszystkich funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny |  |
|  | Układ sterowania wyposażony w akumulator |  |
|  | Elektryczne regulacje: - kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 75 (+/-2) - kąt uniesienia segmentu uda 45 (+/-2) - pozycja Trendelenburga 15 ( +/-2) - pozycja anty -Trendelenburga 15 (+/-2) |  |
|  | 4 koła o średnicy min 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową |  |
|  | Łóżko wyposażone w: - materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 100 mm w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji - wieszak kroplówki - uchwyt na worek do moczu - wysuwaną półkę na pościel |  |
|  | Nośność łóżka min. 200 kg |  |
|  | Zasilanie z sieci 230V 50Hz |  |

## Uwaga!   Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                		       Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.3

Część 3 – Sprzęt monitorujący, podtrzymujący i przywracający funkcje życiowe

Pozycja 1

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG na wózku

Ilość sztuk: 1

CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:.............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Aparat 3, 6, 12 kanałowy |  |
|  | Analiza i interpretacja EKG |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna |  |
|  | Detekcja stymulatora serca |  |
|  | Wewnętrzny graficzny ekran umożliwiający jednoczesny podgląd minimum 6 kanałów EKG |  |
|  | Szerokość papieru minimum 110 mm |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv |  |
|  | Waga max 3,0 kg |  |
|  | Prędkość 5/10/25/50 mm/s |  |
|  | W komplecie: 6 szt. płaskich blaszkowych elektrod przedsercowych dla dorosłych mocowanych na pasie piersiowym i 4 szt. elektrod kończynowych klamrowych |  |
|  | 1 komplet kabli |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | Papier milimetrowy, termoczuły w rolce – 1 szt. |  |
|  | Żel do EKG w op. 250 g – 1 szt. |  |
|  | Wózek pod oferowany aparat EKG z wysięgnikiem na kabel, skrzynka na akcesoria, koła wyposażone w blokadę – 1 szt. |  |
|  | 1 komplet na aparat elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych i kończynowych klamrowych |  |

## Pozycja 2

Przedmiot zamówienia: RESPIRATOR STACJONARNY

Ilość sztuk: 3

CPV: 33157400-9  Medyczna aparatura oddechowa

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:.............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |
| 2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii |  |
| 3 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg |  |
| 4 | ZASILANIE RESPIRATORA |  |
| 5 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu minimum 2,5 do 6,0 bar |  |
| 6 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu minimum 2,5 do 6,0 bar |  |
| 7 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem |  |
| 8 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy.(respirator bez sprężarki) |  |
| 10 | TRYBY WENTYLACJI |  |
| 11 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist-IPPV |  |
| 12 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV |  |
| 13 | Wentylacja SPONTANICZNA |  |
| 14 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |  |
| 15 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |  |
| 16 | Wentylacja nieinwazyjna NIV |  |
| 17 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych |  |
| 18 | Wdech manualny |  |
| 19 | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |
| 20 | Oddech kontrolowany objętością VCV |  |
| 21 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |  |
| 22 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |  |
| 23 | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |
| 24 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |  |
| 25 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS |  |
| 26 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie z automatycznym pomiarem podatności i oporów oddechowych |  |
| 27 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC |  |
| 28 | PARAMETRY REGULOWANE |  |
| 29 | Częstość oddechów 5-100 /min |  |
| 30 | Objętość pojedynczego oddechu 30-2000ml |  |
| 31 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych 3-1201/min |  |
| 32 | Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu I:E 1:9-4:1 Ti 0.2-5.0s |  |
| 33 | Czas plateau 0,0 -2,0 sek |  |
| 34 | Ciśnienie wdechowe PCV 5-80 cmH2O |  |
| 35 | Ciśnienie wspomagania PSY/ASB 0-60 cmH2O |  |
| 36 | Ciśnienie PEEP/CPAP 0-30 cmH2O |  |
| 37 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV 5-70 cmH2O |  |
| 38. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV 0-30 cmH2O |  |
| 39. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia 0,2 -15 sek |  |
| 40. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCY/PSY/ASB |  |
| 41 | Procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSY/ASB 5 - 50% |  |
| 42 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,3 -15 l/min |  |
| 43 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,3-15 cmH2O |  |
| 44 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo |  |
| 45 | Możliwość ustawienia wyższego stężenia tlenu aplikowanego automatycznie w przypadku uruchomienia wentylacji przy bezdechu 21 - 100% |  |
| IX | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |
| 46 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |  |
| 47 | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) |  |
| 48 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. Minimum do 6 sekund |  |
| 49 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. Minimum do 10 sekund |  |
| 50 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSY na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |  |
| 51 | MONITOR GRAFICZNY |  |
| 52 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 12" do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. |  |
| 53 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  |
| 54 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie |  |
| 55 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ- objętość |  |
| 56 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  |
| 57 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 48 godzin |  |
| 58 | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 59 | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami |  |
| 60 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 61 | Całkowita częstość oddychania |  |
| 62 | Objętość pojedynczego oddechu |  |
| 63 | Całkowita objętość wentylacji minutowej |  |
| 64 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej |  |
| 65 | Szczytowy przepływ wydechowy |  |
| 66 | Szczytowy przepływ spontaniczny |  |
| 67 | Przepływ końcowo- wydechowy |  |
| 68 | Ciśnienie szczytowe |  |
| 69 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |  |
| 70 | Stosunek wdech/wydech I:E |  |
| 71 | Ciśnienie plateau |  |
| 72 | Ciśnienie PEEP/CPAP |  |
| 73 | Ciśnienie AutoPEEP |  |
| 74 | Pomiar pojemności życiowej płuc |  |
| 75 | Ciśnienie okluzji przy wdechu P0,l |  |
| 76 | Maksymalne ciśnienie wdechowe NIF/MIP |  |
| 77 | Podatność statyczna płuc pacjenta |  |
| 78 | Podatność dynamiczna płuc pacjenta |  |
| 79 | Opory wdechowe płuc pacjenta |  |
| 80 | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) |  |
| 81 | ALARMY |  |
| 82 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  |
| 83 | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej |  |
| 84 | Zaniku zasilania sieciowego |  |
| 85 | Zaniku zasilania bateryjnego |  |
| 86 | Niskiego ciśnienia tlenu |  |
| 87 | Niskiego ciśnienia powietrza |  |
| 88 | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |  |
| 89 | Wysokiej całkowitej objętości minutowej |  |
| 90 | Niskiej całkowitej objętości minutowej |  |
| 91 | Wysokiego ciśnienia |  |
| 92 | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego |  |
| 93 | Wysokiej częstości oddechów |  |
| 94 | Wysokiej objętości oddechowej |  |
| 95 | Niskiej objętości oddechowej |  |
| 96 | Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością, wentylacji wspomaganej objętością i trybu kompensacji oporów rurki intubacyjnej |  |
| 97 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  |
| 98 | Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu |  |
| 99 | Pamięć alarmów z komentarzem |  |
| 100 | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 101 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji |  |
| 102 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk |  |
| 103 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień |  |
| 104 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu |  |
| 105 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW |  |
| 106 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |  |
| 107 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia użycie aparatu bez filtru) |  |
| 108 | Kompletny układ oddechowy wielorazowy silikonowy z pułapką wodną na wydechu. |  |
| 109 | Nebulizator do podawania leków w formie areozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie |  |
| 110 | POZOSTAŁE |  |
| 111 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą |  |
| 112 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. |  |
| 113 | Komunikacja w języku polskim |  |

## Pozycja 3

Przedmiot zamówienia: DEFIBRYLATOR

Ilość sztuk: 1

CPV: 33.18.21.00-0 Defibrylatory

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:.............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Defibrylator przenośny |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe |  |
|  | Możliwość zasilania urządzenia i ładowania akumulatorów z sieci 230 V / 50 Hz |  |
|  | Czas ładowania całkowicie rozładowanego kompletu akumulatorów – maksymalnie 4 godziny |  |
|  | Czas pracy z zasilania akumulatorowego: - - monitorowanie (minimum 160 minut) - - defibrylacja z energią maksymalną minimum 80 wyładowań |  |
|  | Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji wraz z zasilaczem, kompletem akumulatorów łyżkami dla dorosłych i dla dzieci oraz kablami poniżej 10 kg |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji |  |
|  | Zakres energii defibrylacji od 2 J do 200 J |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max 7 sekund |  |
|  | Dostępne poziomy energii przy defibrylacji zewnętrznej minimum 19 |  |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci |  |
|  | Sterowanie defibrylacją za pomocą przycisków na łyżkach (ładowanie, wyładowanie) |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie „na żądanie” i rytmem sztywnym |  |
|  | Częstość impulsów na minutę, co najmniej 40 - 170 imp /min |  |
|  | Prąd stymulacji co najmniej 10 - 120 mA |  |
|  | Wskaźnik częstości akcji serca, co najmniej 0 - 300 /min |  |
|  | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG |  |
|  | Monitorowanie minimum 3 odprowadzeń EKG |  |
|  | Prezentacja sygnału EKG na ekranie, przekątna ekranu minimum 5,0” |  |
|  | Wyświetlanie minimum 2 krzywych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Wydruk EKG na papierze minimum 50 mm |  |
|  | Automatyczny wydruk przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń |  |
|  | Pamięć wewnętrzna z możliwością zapisu |  |
|  | Alarmy dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |
|  | Pomiar saturacji w technologii Masimo SET |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru saturacji SpO2 od1-100% |  |
|  | Możliwość stosowania czujników dla dzieci i dorosłych (czujnik klips na palec w komplecie) |  |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu oraz krzywej pletyzmograficznej na monitorze |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |

## Uwaga!   Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.4

Część 4 - KARDIOMONITOR

Ilość sztuk: 8

CPV: 33.19.50.00-3 System monitorowania pacjenta

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym (pamięć min. 8 godzinnych trendów) |  |
|  | Ekran |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, aktywna matryca TFT. W 6 monitorach przekątna ekranu min. 15", natomiast w 2 monitorach przekątna ekranu 10” |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych różnych parametrów na ekranie (bez użycia funkcji 12 odpr. EKG). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu dla 6 monitorów o przekątnej min 15” co najmniej 1024 x 768 Rozdzielczość ekranu dla 2 monitorów o przekątnej min 10” co najmniej 800 x 600 |  |
|  | Obsługa |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy |  |
|  | Zasilanie |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS (certyfikat medyczny) na min. 30 minut pracy. |  |
|  | Praca w sieci |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci. Podłączenie do sieci monitorowania LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami dostępna bez udziału stacji centralnego monitorowania np. w przypadku jej awarii. |  |
|  | Wydruk danych na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemami informatycznymi szpitala za pomocą protokołu HL7 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podgląd dowolnego stanowiska monitorowania z oddalonego miejsca poprzez Internet |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po 4 odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych automatycznie w czasie alarmów. |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godziny |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 4 parametrów w trendzie graficznym |  |
|  | Mierzone parametry. |  |
|  | Pomiar EKG we wszystkich monitorach - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu przewodu 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min. Akcesoria na każde stanowisko: - przewód EKG 3-żyłowy - przewód EKG 6-żyłowy - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorach Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |  |
|  | Analiza arytmii we wszystkich monitorach Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń (podać) |  |
|  | Oddech we wszystkich monitorach Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi we wszystkich monitorach Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy: 20 – 270 mmHg Akcesoria na każde stanowisko: - wężyk łączący mankiet z monitorem - mankiet dla dorosłych standardowy . |  |
|  | Pomiaru pulsoksymetrii krwi we wszystkich monitorach Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych. Możliwość pomiaru SpO2 przy pomocy dwóch czujników jednocześnie z prezentacją krzywych pletyzmograficznych, obu wartości SpO2 i różnicy wartości SpO2 oraz tętna Min. zakres pomiarowy SpO2: 1 – 100% Min. zakres pomiarowy pulsu: 30 – 240 ud./min. Akcesoria na każde stanowisko: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych |  |
|  | Pomiaru temperatury we wszystkich monitorach Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Min. zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni. Akcesoria na każde stanowisko:: - czujnik do pomiaru temp. obwodowej |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 4 szt. na wszystkie monitory z możliwością pomiaru w każdym monitorze Pomiar w min. 2 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg.. Kompletny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi na każdy zaoferowany kanał pomiarowy: - kabel połączeniowy oraz min. 5 przetworników jednorazowych |  |
|  | Pomiar kapnografii x 6 szt. na wszystkie monitory z możliwością pomiaru w każdym monitorze Pomiar dla pacjentów zaintubowanych Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Zakresy pomiarowe: EtCO2: min. 0 – 98 mmHg. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Akcesoria: - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych – min. 100 szt. na wszystkie stanowiska |  |
|  | Osobne urządzenie wyposażone we własny ekran umożliwiające ciągły inwazyjny pomiar rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji pozapłucnej. Urządzenie określające zawartość wody w tkance płucnej. Odczyt danych i wyników pomiarów z powyższego urządzenia do ciągłego pomiaru rzutu serca w kardiomonitorach wyposażonych w ekrany min. 15” |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w niezależny od pozostałych parametrów moduł lub złącze, które w przypadku późniejszego zakupu przewodów połączeniowych pozwoli na wyświetlanie danych pomiarowych z respiratorów stacjonarnych (odczyty numeryczne oraz odczyty przebiegów falowych min. krzywa przepływu i ciśnienia). Podać obsługiwane respiratory (min. 3 różnych producentów) |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora (bez udziału serwisu) o pomiar głębokości uśpienia metodą BIS Możliwość pomiaru we wszystkich monitorach |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora (bez udziału serwisu) o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji |  |

## Uwaga!   Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.5

Część 5 - Kardiomonitor + wózek

Ilość sztuk: 10

CPV: 33.19.50.00-3 System monitorowania pacjentów

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:.............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych pomiarowych pacjenta w module pomiarowym lub na karcie pamięci |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg |  |
|  | Ekran |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 10". |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |  |
|  | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie (bez użycia funkcji 12-odprowadzeniowego EKG). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 |  |
|  | Zasilanie |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe, czas pracy przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 20 minut |  |
|  | Mocowanie monitora |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na podstawie jezdnej wyposażonej w koszyk na akcesoria |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY, MODUŁY POMIAROWE |  |
|  | EKG |  |
|  | - Możliwość ciągłej rejestracji i prezentacji na ekranie monitora odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6). - Możliwość tworzenia raportu 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST w granicach min. +/- 15 mm. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. |  |
|  | Analiza arytmii - rozpoznawanie min. 10 rodzajów zaburzeń. |  |
|  | W komplecie przewód EKG min 3-żyłowy na każde stanowisko |  |
|  | Oddech |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 30 sekund. |  |
|  | Saturacja (SPO2) |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale |  |
|  | W komplecie standardowy czujnik na palec dla dorosłych |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  |
|  | W komplecie przewód i mankiet dla dorosłych w trzech rozmiarach |  |
|  | Pomiar temperatury |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesny pomiar 2 wartości temp. T1 i T2, oraz prezentacja różnicy temperatur. |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury: obwodowej (powierzchniowy) |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1ºC lub lepsza |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia – możliwość rozbudowy |  |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Możliwość rozbudowy o min. 2 kanały pomiarowe w każdym kardiomonitorze |  |
|  | Pomiar EtCO2 kapnografia – możliwość rozbudowy |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS – możliwość rozbudowy |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni – możliwość rozbudowy |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratora stacjonarnego. Podać obsługiwane respiratory |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie zmian ciśnienia krwi |  |
|  | Układy alarmowe |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  |
|  | Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |
|  | Min. 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 2 parametrów w trendzie graficznym. |  |
|  | Ciągła archiwizacja monitorowanych krzywych dynamicznych („Full Disclosure”) z min. 24 godzin w monitorze (nie dopuszcza się rozwiązań pośrednich w centrali, serwerze lub innym systemie informatycznym) |  |
|  | Praca w sieci |  |
|  | Monitor pracujący w sieci przewodowej LAN. |  |
|  | Opcja drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów do pracy w sieci bezprzewodowej |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączanych do sieci szpitala |  |
|  | TRENDY |  |
|  | Minimum 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza |  |
|  | PRACA W SIECI |  |
|  | # Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do przewodowego połączenia z siecią przesyłania danych |  |
|  | # Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. |  |
|  | # System monitorowania współpracujący przewodowo lub bezprzewodowo z centralą pielęgniarską |  |
|  | # System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala. |  |

## Uwaga! 	Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.6

Część 6 – Respirator transportowy

Ilość sztuk: 2

CPV: 33.15.74.00-9 Medyczna aparatura oddechowa

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:.............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora pneumatyczne lub pneumatyczno elektryczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu |  |
|  | Maksymalna waga respiratora ≤6kg |  |
|  | Tryb IPPV/ CMV |  |
|  | Funkcja „Oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej lub wentylacja synchroniczna typu SIMV |  |
|  | Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora lub dodatkowy moduł) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej |  |
|  | Minimalny zakres regulacji częstości oddechowej od 8-40 cykli/min. |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej od nie więcej niż 100 do nie mniej niż 1300 ml |  |
|  | Minimalny zakres regulowanego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta od 20 do 60 cmH2O |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV |  |
|  | Manometr lub wartość cyfrowa ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta |  |
|  | Alarmy - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |
|  | Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm (dwa komplety) |  |
|  | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 200 cm |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: |  |
|  | kompletny system transportowy na butlę i akcesoria z możliwością powieszenia na łóżku i ścianie |  |
|  | butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atmosfer, możliwość napełniania do 200 atmosfer |  |
|  | reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-15 l/min, ciśnienie robocze 200atmosfer, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem |  |

## Uwaga!	 Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.7

Część 7- Urządzenia do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów oraz pompy do żywienia

Pozycja 1

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjna objętościowa

Ilość sztuk: 25

CPV: 33.19.41.10-0 Pompy infuzyjne

Producent:………………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Typ/model:………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa |  |
| 2. | Szybkość dozowania 1 ml/h - 1200 ml/h, programowana co 0,1 ml/h |  |
| 3. | Max objętość dozowania 9999 ml, programowana co 0,1 ml |  |
| 4. | Dokładność dozowania +/-5% |  |
| 5. | Szybkość w trybie KVO 0-5 ml/h |  |
| 6. | Szybkość dozowania w trybie bolus do 1500 ml/h |  |
| 7. | Programowane ciśnienie okluzji |  |
| 8. | Ultradźwiękowy detektor powietrza |  |
| 9. | Wbudowana biblioteka leków |  |
| 10. | Klawiatura numeryczna |  |
| 10. | Możliwość programowania pracy w dwu trybach: objętościowym i wagowym |  |
| 11. | Blokada zmiany parametrów |  |
| 12. | Programowanie nazwy oddziału |  |
| 13. | Alarmy dźwiękowe z regulacją głośności: - końca infuzji, - powietrza w zestawie do przetoczeń - detektora kropli, - braku zasilania sieciowego, - wystąpienia okluzji, - rozładowanych akumulatorów |  |
| 14. | Uchwyt do przenoszenia |  |
| 15. | Możliwość mocowania na statywie, szynie (uchwyt obrotowy) |  |
| 16. | Funkcja autotestu aparatu |  |
| 17. | Podgląd parametrów i danych infuzji |  |
| 18. | Zasilanie akumulatorowe min 10h przy szybkości 5ml/h |  |
| 19. | Informacja o stanie akumulatora |  |
| 20. | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz +/-10% (zasilacz wewnętrzny) |  |

Pozycja 2

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjna strzykawkowa - podwójna

Ilość sztuk: 3

CPV: 33.19.41.10-0 Pompy infuzyjne

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:………………………………….

Typ/model:………………………………………….

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Stosowanie strzykawek: 5, 10, 20, 30,50 ml |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy |  |
|  | Szybkość dozowania min 800 ml/h |  |
|  | Szybkość dozowania bolusa min 1500 ml/h |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Zmiana parametrów bolusa bez wstrzymywania infuzji |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU - na kg wagi ciała na minutę, godzinę, dobę |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
|  | Infuzja profilowa min 12 faz |  |
|  | Biblioteka leków- możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania ( dawkowanie) - całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętość / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla ilość15) Pojemność biblioteki min 100 leków |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP) |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji - min 5 poziomów |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: - 5 minut do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 minut do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 minut do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona |  |
|  | Historia infuzji- min 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min 15 h przy infuzji 5 ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100 % po pełnym rozładowaniu max 8 h |  |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub innych części |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy niewymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny |  |
|  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min następujące informacje; - nazwa leku - szybkość dozowania leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji - typ wybranej do infuzji strzykawki - stan naładowania akumulatora |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
|  | Waga do 2,5 kg |  |
| 30. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz + 10 %, - 15% oraz 12 V DC |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						.............................................

Miejscowość, data                				  	  	Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.8

Cześć 8 - Elektryczne urządzenie do ssania

Ilość sztuk: 5

CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Producent:………………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Typ/model:………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Ssak na stojaku jezdnym na czterech kołach minimum dwa z blokadą, wyposażony w szynę do montażu akcesoriów |  |
| 2. | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 90 kPa (-0,9 bar) |  |
| 3. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia |  |
| 4. | Wydajność ssania nie mniejsza niż 30 l/min (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę) |  |
| 5. | Możliwość pracy ciągłej, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej |  |
| 6. | Pompa ssąca bezolejowa, niewymagająca konserwacji |  |
| 7. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy (minimum trzy) |  |
| 8. | Włącznik/wyłącznik nożny |  |
| 9. | Możliwość stosowania zbiorników jednorazowych |  |
| 10. | Poziom głośności pracy ≤40dB |  |
| 11. | Zasilanie 230 V 50 Hz +/- 10 % |  |
|  | Wyposażenie |  |
| 12. | Zbiorniki minimum 2-litrowe na wydzielinę, wielorazowe, nietłukące, z podziałką, z zastawkami przeciwprzelewowymi – 2 szt. |  |
| 13. | Uchwyt zbiornika – 2 szt. |  |
| 14. | Uchwyt na dren ssący – 1 szt. |  |
| 15. | Dren do odsysania, jednorazowego użytku – 40 m |  |
| 16. | Filtr antybakteryjny – 100 szt. |  |
| 17. | Zbiornik jednorazowego użytku na wydzielinę z podziałką, z zabezpieczeniem przed przelaniem, o pojemności 2 L – 100 szt. |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................						        .............................................

Miejscowość, data                				  	  	         Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.9

Część 9 – Materace podgrzewane

Ilość sztuk: 4

CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Producent:………………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Typ/model:………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Element grzewczy - kontroler grzewczy z możliwością mocowania poziomo na ramie łóżka lub na szynie bocznej stołu operacyjnego lub pionowego zamocowania na stojaku infuzyjnym |  |
| 2. | Materac grzewczy z rzepami umożliwiającymi zamocowanie materaca na stole operacyjnym, wymiary materaca około 100 x 50 x 7 cm; |  |
| 3. | Rdzeń materaca wykonany z tworzywa posiadającego właściwości przeciwodleżynowe; Poszewki na materac, które można prać i dezynfekować – 5 szt. |  |
| 4. | Koc grzewczy o wymiarach 180 x 80 cm – ilość 2 szt. Elementy grzejne wykonane z włókien węglowych, przeziernych dla promieni Rtg. Poszewki na koc, które można prac i dezynfekować – 5 szt. |  |
| 5. | Regulowany zakres temperatury kontrolera grzewczego w zakresie 32-39 stopni |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................						     				Miejscowość, data                																		    												        .........................................................

Podpis osoby  uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.10

Część 10 – Aparat USG

Ilość sztuk: 1

CPV: 33.11.22.00-0 Aparaty ultrasonograficzne

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia: .............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji:  2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | ## WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczychczych – min. 2000 |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy 1,5 –13 MHz |  |
|  | Dynamika systemu – min. 170 dB |  |
|  | Ilość równoważnych gniazd do podłączania głowić obrazowych – min. 3 |  |
|  | Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości minimum 1200x800 pixeli |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury |  |
|  | Możliwość pochylania monitora |  |
|  | Wielkość ekranu – min. 17 cali |  |
|  | Pamięć typu CINE o pojemności min. 2500 obrazów B (2D) |  |
|  | Powiększenie obrazu ZOOM min. 16x |  |
|  | ## ARCHWIZACJA OBRAZÓW |  |
|  | Możliwość zapisów obrazów, pętli obrazowych i raportów z badań na wbudowanym dysku twardym, dysku CD, DVD oraz na pamięciach USB PenDrive |  |
|  | Dysk twardy o pojemności min. 100 GB |  |
|  | Wbudowana stacja CD-R i DVD |  |
|  | Formaty zapisów obrazów – AVI, JPEG i TIFF |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań |  |
|  | ## TRYBY PRACY |  |
|  | 2D (B mode) |  |
|  | Odległość od powierzchni skóry do końca pola obrazowego min. 2-30 cm |  |
|  | Ilość poziomów szarości min. 256 |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy i na cztery obrazy |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) (cross beam) |  |
|  | Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) |  |
|  | Głębokość penetracji min. 26 cm |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu przy O%– min. 7,5 m/s |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. 850 |  |
|  | ## Tryb Doppler ciągły |  |
|  | Tryb Doppler kolorowy |  |
|  | Głębokość penetracji min. 30 cm |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu przy 0% – min. 12 m/s |  |
|  | Tryb Duplex (2D+PWD lub CD) |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  |
|  | ## WYMAGANE GŁOWICE |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna typu Convex |  |
|  | Częstotliwość głowicy 2-5 MHz (+/- 0,5) |  |
|  | Harmoniczne obrazowanie |  |
|  | Kąt obrazowania min. 550 |  |
|  | Liczba elementów tworzących obraz min. 128 |  |
|  | Praca w trybach B, kolor doppler, power doppler, PWD |  |
|  | Praca w trybie Duplex |  |
|  | Praca w trybie Triplex |  |
|  | ## Głowica elektroniczna liniowa |  |
|  | Częstotliwość głowicy 6,5 -13 MHz |  |
|  | Harmoniczne obrazowanie |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |
|  | Funkcja VIRWAL - CONVEX |  |
|  | Liczba elementów tworzących obraz min. 192 |  |
|  | Praca w trybach B, kolor doppler, power doppler, PWD |  |
|  | Szerokość pola obrazowania mieszcząca się w zakresie 38-40 mm |  |
|  | Ugięcie wiązki ultradźwięków w trybach dopplerowskich min. +/-200 |  |
|  | Głowica elektroniczna typu Phase Array do badań kardiologicznych |  |
|  | Częstotliwość głowicy minimum 1,6 – 4 MHz |  |
|  | Harmoniczne obrazowanie |  |
|  | Liczba elementów tworzących obraz min. 64 |  |
|  | Praca w trybach B, kolor doppler, cw-doppler, PWD |  |
|  | Kąt obrazowania 2D min. 900 |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe |  |
|  | Możliwości pomiarowe odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia |  |
|  | Pomiary kardiologiczne; • w prezentacji 2D: LYEDY, LVESV, EF,CO • w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao |  |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego: • kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E/E' • naczyniowe: PS. ED, PI, RI |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum promień I ERO |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa do badania pacjentów dorosłych – podać typ i częstotliwości |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej |  |
|  | ## AKCESORIA DODATKOWE |  |
|  | Drukarka czarno-biała |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................						     				Miejscowość, data                																		    									 					   .........................................................

Podpis osoby  uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.11

Część 11 – Myjnia dezynfektor

Ilość sztuk: 12

CPV: 39.33.00.00-4 Urządzenia dezynfekujące

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia: .............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji:  2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Urządzenie przeznaczona do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 |  |
| 4 | Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary |  |
| 5 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu |  |
| 6 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |  |
| 7 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu |  |
| 8 | System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Minimum 10 dysz . |  |
| 9 | Możliwość zastosowania dodatkowej pompy ze środkiem myjącym |  |
| 9 | Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory. |  |
| 10 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych |  |
| 11 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością zapisu i rejestracji wyników na PC |  |
| 12 | Ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsług i kontroli urządzenia w języku polskim |  |
| 13 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |  |
| 14 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe |  |
| 15 | Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne - Szerokość : 500 mm. - Głębokość : 500 mm. - Wysokość : 1800 mm |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w opcję schładzania i suszenia, tzn. Po zakończonym cyklu mycia, dezynfekcji i suszenia naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń |  |
| 17 | Maksymalne zużycie wody na cykl do 25l/cykl |  |
| 18 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB |  |
| 19 | Energooszczędność – maksymalna moc pobierana 4,5 kW |  |
| 20 | Zużycie energii na 1 cykl 0,25 kWh |  |
| 21 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 3 x 400 VAC 50 Hz. |  |
| 22 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody |  |
| 23 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe minimum 100 Ǿ |  |
| 24 | Dostawa pakietu startowego: wymagane środki chemiczne Kanister 5L |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

...............................................

Miejscowość, data

........................................................

Podpis osoby  uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.12

Część 12 – Lampy operacyjne halogenowe

Ilość sztuk: 2

CPV: 33167000-8 Lampy chirurgiczne

Producent:………………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Typ/model:………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Zasada oświetlenia: bezcieniowy z centralnym halogenowym źródłem światła |  |
| 2 | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły o różnej średnicy zaopatrzone w “brudny” uchwyt. |  |
| 3 | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy min. 155 kLux |  |
| 4 | Natężenie światła lampy satelitarnej w odległości 1 m od czoła lampy min. 120 kLux |  |
| 5 | Wskaźnik oddawania barw Ra min.95 |  |
| 6 | Temperatura barwowa 4300 °K |  |
| 7 | Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy głównej w zakresie min. 18-32 cm |  |
| 8 | Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy satelitarnej w zakresie min. 16-31 cm |  |
| 9 | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola |  |
| 10 | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.2°C |  |
| 11 | Regulacja natężenia światła przy czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie 25-100% |  |
| 12 | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla obu kopuł min. 60-160 cm |  |
| 13 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 109 cm dla kopuły głównej o średnicy maksymalnie. 65 cm |  |
| 14 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 129 cm dla kopuły satelitarnej o średnicy maksymalnie 53 cm |  |
| 15 | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej |  |
| 16 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne |  |
| 17 | Mechanizm automatycznej aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej dla kopuły głównej i satelitarnej |  |
| 18 | Moc pobierana przez żarówkę halogenową główną każdej z czasz max 150 W |  |
| 29 | Żywotność żarówki głównej min. 1000 h |  |
| 20 | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości 4 szt/czaszę |  |
| 21 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami |  |
| 22 | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………                                                                   ………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                     Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.13

Część 13 – Lampy operacyjne diodowe

Ilość sztuk: 2

CPV: 33167000-8 Lampy chirurgiczne

Producent:………………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Typ/model:………………………………

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Minimalny stopień ochrony zapewniany przez obudowę lampy głównej i satelity: IP54 |  |
| 2 | Wymiary czaszy lampy głównej i satelity max. 800x770mm. |  |
| 3 | Lampa operacyjna główna w technologii LED z max. 162 źródłami 1W LED |  |
| 4 | Pulpit sterowania oświetleniem na ramieniu obudowy lampy głównej |  |
| 5 | Natężenie oświetlenia lampy głównej z odległości 1m min. 160 000 lx |  |
| 6 | Zakres ściemniania lampy głównej w zakresie 50 – 100% w max. 8 krokach |  |
| 7 | Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła minimalnie 210mm |  |
| 8 | Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła maksymalna 300mm |  |
| 9 | Wgłębność oświetlenia lampy głównej min. 825mm |  |
| 10 | Wskaźnik oddawania barw lampy głównej Ra(1-8) min. 95 |  |
| 11 | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej lampy głównej [R9]: min 96 |  |
| 12 | Promieniowanie w kierunku pola operacyjnego lampy głównej przy 100000 lx, maksymalnie 325W/m2 |  |
| 13 | Stała temperatura barwowa lampy głównej, min 4700K |  |
| 14 | Lampa główna z oświetleniem do zabiegów endoskopowych w barwie zielonej |  |
| 15 | Maksymalna temperatura obudowy lampy głównej i satelity 27,50 C |  |
| 16 | Maksymalny wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga o 10 C |  |
| 17 | Maksymalna moc pobierana przez lampę główną 160W |  |
| 18 | Lampa operacyjna satelita w technologii LED z max 111 źródłami 1W LED |  |
| 19 | Pulpit sterowania oświetleniem na ramieniu obudowy lampy satelity |  |
| 20 | Natężenie oświetlenia lampy satelity z odległości 1m min. 100 000 lx |  |
| 21 | Zakres ściemniania lampy głównej od 50 – 100% w max. 8 krokach |  |
| 22 | Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła: finalna 210mm |  |
| 23 | Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła maksymalnie 270mm |  |
| 24 | Wgłębność oświetlenia lampy satelity 800mm |  |
| 25 | Stała temperatura barwowa lampy satelity min 4700K |  |
| 26 | Wskaźnik oddawania barw lampy satelity Ra(1-8) min. 93 |  |
| 27 | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej lampy satelity [R9]: min 92 |  |
| 28 | Promieniowanie w kierunku pola operacyjnego lampy satelity przy 100 000 lx, maksymalnie 325W/m2 |  |
| 29 | Lampa satelita z oświetleniem do zabiegów endoskopowych w barwie zielonej |  |
| 30 | Maksymalna moc pobierana przez lampę satelitę 110W |  |
| 31 | Trwałość źródeł światła LED powyżej 20000h |  |
| 32 | Wyposażenie każdej czaszy w min cztery zdejmowane uchwyty do regulacji wielkości oświetlenia pola operacyjnego podlegające sterylizacji w autoklawie. |  |
| 33 | Każda lampa wyposażona w minimum 3 uchwyty do regulacji z drugiej strefy nie podlegające sterylizacji |  |
| 34 | Zasadnicze zasilanie zestawu 230V/50Hz |  |
| 35 | Przystosowanie zestawu do zasilania z awaryjnego źródła zasilania. |  |
| 36 | Każda lampa wyposażona w niezależny elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem na awaryjne źródło zasilania przy zaniku napięcia zasadniczego. |  |
| 37 | Klasa bezpieczeństwa zasilacza – I |  |
| 38 | Klasa bezpieczeństwa czaszy lampy – III |  |
| 39 | Roboczy promień obrotu zestawu czaszy głównej i satelity min 1500/1650mm |  |
| 40 | Regulacja wysokości ramienia sprężynującego lamp operacyjnych w zakresie min. 1180mm |  |
| 41 | Zestaw mocowany do stropu stałego |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………                                                                   ………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                     Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.14

Część 14 – Stoły operacyjne

Ilość sztuk: 4

CPV: 33.19.22.00-4 Stoły medyczne

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia:………………………………...

Typ/model:………………………………………...

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I. | Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem ortopedycznym - 2 szt. |  |
| 1 | Stół do operacji współpracujący z wyposażeniem dodatkowym do ortopedii |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 3 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii |  |
| 4 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 5 | Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu |  |
| 7 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm |  |
| 8 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
| 9 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 750 do 1080 mm |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od – 450 do 850 |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od – 900 do 200 |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek |  |
| 17 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka, oparcia pleców, oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 19 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna |  |
| 22 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg |  |
| 24 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg |  |
| 25 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG bez stalowych elementów poprzecznych |  |
| 26 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C |  |
| 27 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm |  |
| 28 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 29 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - mobilna podstawa na wyposażenie - ramka ekranu - wieszak kroplówki - podpórka kątowa ręki - wałek boczny – 2 szt - oparcie barkowe – 2 szt - oparcie łonowe - pas tłowia do mocowania pacjenta - pas mocujący uda – 2 szt - pas mocujący nadgarstki 2 szt - uchwyt przewodów - blat na narzędzia - uchwyt na kasetę RTG - materac do operacji kręgosłupa |  |
| 30 | Wyposażenie ortopedyczne dodatkowe do stołu 1kpl: - przystawka ortopedyczna z wyposażeniem - oparcie boczne x 2szt - przystawka ortopedyczna z możliwością ułożenia ramion wzdłuż kolumny stołu w celu zamocowania aparatu naciągowego do operacji ręki - przystawka do operacji kolana do przystawki ortopedycznej - przystawka do operacji ręki do przystawki ortopedycznej - przystawka do operacji kolana - wspornik biodra do pozycji bocznej - wspornik kolana do pozycji bocznej - podpórki ramion przystawki - podpórka do operacji ręki - podpora do operacji ręki - podgłówek o niewielkich wymiarach z półokrągłym materacem, nieutrudniający operacji barków. Mechaniczna zmiana położenia kątowego w zakresie – 900 do 900 - podgłówek o niewielkich wymiarach z regulacją rozstawu materacy, nieutrudniający operacji barków. Mechaniczna zmiana położenia kątowego w zakresie – 900 do 900 - Przystawka do operacji barków: Segment oparcia pleców z odejmowanymi elementami bocznymi umożliwiającymi operacje barków, montowany w miejsce podnóżków. Regulacja segmentu w zakresie od – 400 do 800 z wykorzystaniem sprężyn gazowych, ułatwiających kątową zmianę położenia przystawki. - stojak na wyposażenie elementów przystawki ortopedycznej - blat na narzędzia |  |
| II. | Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem - 1 szt. |  |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii, zabiegów ginekologicznych, urologicznych i innych |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - oparcie pleców - ławeczka nerkowa - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 3 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii |  |
| 4 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 5 | Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu |  |
| 7 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm |  |
| 8 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
| 9 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek |  |
| 17 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 19 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna |  |
| 22 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego |  |
| 23 | Materace antystatyczne odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 24 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |
| 25 | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg |  |
| 26 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg |  |
| 27 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG |  |
| 28 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C |  |
| 29 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm |  |
| 30 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 31 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm |  |
| 32 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - mobilna podstawa na wyposażenie - ramka ekranu - wieszak kroplówki - podpórka kątowa ręki - wałek boczny – 2 szt - oparcie barkowe – 2 szt - oparcie łonowe - pas tłowia do mocowania pacjenta - pas mocujący uda – 2 szt - pas mocujący nadgarstki 2 szt - uchwyt przewodów - blat na narzędzia - uchwyt na kasetę RTG - materac do operacji kręgosłupa - przystawka ginekologiczna 1 kpl. |  |
|  | Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem neurochirurgicznym – 1 szt. |  |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do zabiegów neurochirurgicznych i innych |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 3 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii |  |
| 4 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 5 | Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego |  |
| 5 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu |  |
| 6 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm |  |
| 7 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
| 8 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  |
| 9 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm |  |
| 10 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 |  |
| 11 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 |  |
| 12 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 |  |
| 13 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 |  |
| 14 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 |  |
| 15 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek |  |
| 16 | Blat stołu, co najmniej 4-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - segment oparcia - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 17 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 18 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y |  |
| 19 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją |  |
| 20 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna |  |
| 21 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego |  |
| 22 | Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 23 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg |  |
| 25 | Masa stołu nieprzekraczająca 250 kg |  |
| 26 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości |  |
| 27 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta |  |
| 28 | - wykonywanie zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie |  |
| 29 | - przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm |  |
| 30 | - możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 31 | - możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm |  |
| 32 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - ramka ekranu - wieszak kroplówki - podpórka ręki - podgłówek specjalistyczny z regulowanym rozstawem podpórek głowy - przystawka kolankowo-łokciowa (proktologiczna) - uchwyty uda - przystawka Doro - mobilna podstawa pod wyposażenie |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………                                                        			           ………………………………………..

Miejscowość, data                                                                          		               Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.15

Część 15 – Napędy ortopedyczne

Ilość sztuk: 1

CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia: .............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji:  2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Zestaw napędów akumulatorowych przeznaczonych do zabiegów wymagających dużego momentu obrotowego np. frezowanie panewki stawu biodrowego, cięcie kości długich rozwiercanie kanału śródszpikowego |  |
| 2. | Zestaw powinien umożliwiać jednoczesne wykonywanie zabiegów z możliwością wiercenia, frezowania i reamingu na dwóch salach operacyjnych |  |
| 3. | W skład zestawu wchodzi: - Piła oscylacyjna z ostrzami agresywnymi do protezoplastyki oraz z ostrzami do osteotomii drobnych kości - Piła posuwisto-zwrotna - Napęd ortopedyczny o dużej mocy do protezoplastyki, frezowania i rozwiercania kanału z adapterami umożliwiającymi zastosowanie do sprzętu różnych firm |  |
| 4. | Napędy współpracujące z akumulatorami niesterylizowalnymi |  |
| 5. | Płynna regulacja prędkości obrotowej |  |
| 6. | Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełacznikiem w pokrywie rękojeści. |  |
| 7. | Obroty wiercenia w zakresie min. 0-1200 obr/min, |  |
| 8. | Obroty wiercenia prawo – lewo |  |
| 9. | Moc napędu min. 160 W |  |
| 10. | Współpraca z nasadkami typu Jacobs min. 6,35 mm oraz typu SYNTHES AO |  |
| 11. | Współpraca z nasadką do drutów Kirschnera o średnicy max. 4 mm |  |
| 12. | Kaniulacja wzdłużna osi napędu min. 4 mm |  |
| 13. | W zestawie - Nasadka wiertarska Jacobs z kluczykiem – 1szt. - Nasadka typu Synthes AO do rozwiercania panewkowego i szpikowego - 1 szt. - Nasadka przezierna - 1 szt - Nasadka do drutów Kirchnera – 1 szt - Szybkozłaczka do wierteł typu AO/ASIF - Adaptery do rozwiertaków innych firm do wyboru przez zamawiającego - 3 szt |  |
| 14. | Ładowarka na min 4 akumulatory z funkcją prezentacji stopnia naładowania współpracująca ze wszystkimi wymienionymi napędami - 1 szt. |  |
| 15. | W zestawie: akumulator, pojemnik sterylny, osłona sterylna do zakładania akumulatora – dla każdego napędu |  |
| 15. | Kontener do sterylizacji |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………                                 	                                  ………………………………………..

Miejscowość, data                                                                               	      Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.16

Część 16 – Dermatom

Ilość sztuk: 1

CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Producent:..........................................................

Kraj pochodzenia: .............................................

Typ/model: .........................................................

Rok produkcji:  2010

| L.p. | Parametry wymagane | Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Skład zestawu |  |
| 1. | Głowica |  |
| 2. | Konsola sterująca z napędem |  |
| 3. | Sterownik nożny |  |
| 4. | Kontener do sterylizacji |  |
| 5. | 5 szt. ostrzy |  |
|  | Parametry |  |
| 6. | Szerokość ostrza 73 mm |  |
| 7. | Zakres grubości 0,08-0,38 mm |  |
| 8. | Obroty silnika 2000-15000 |  |

## Uwaga! Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………                                                                        ………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                     Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.1

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 1

Dostawa łóżek do intensywnej terapii

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii z możliwością określenia masy |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Łóżko do intensywnej terapii |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.2

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 2

Dostawa łóżek do intensywnej terapii

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość:: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii |  | 16 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.3

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 3

Dostawa sprzętu monitorującego, podtrzymującego i przywracającego funkcje życiowe

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość:: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG na wózku |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Respirator stacjonarny |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Defibrylator |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.4

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 4

Dostawę kardiomonitora

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.5

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 5

Dostawa kardiomonitora z wózkiem

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor + wózek |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.6

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 6

Dostawa respiratorów transportowych

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respiratory transportowe |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.7

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 7

Dostawa sprzętu do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów oraz pompy do żywienia

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy infuzyjne objętościowe |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Pompy infuzyjne strzykawkowe podwójne |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.8

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 8

Dostawa elektrycznych urządzenia do ssania

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczne urządzenia do ssania |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.9

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 9

Dostawa materacy podgrzewanych,

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materace podgrzewane |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.10

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 10

Dostawa aparatu USG

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.11

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 11

Dostawa myjni – dezynfektora

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia – dezynfektor |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.12

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 12

Dostawa lamp operacyjnych halogenowych

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampy operacyjne halogenowe |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.13

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 13

Dostawa lamp operacyjnych diodowych

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampy operacyjne diodowe |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.14

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 14

Dostawa stołów operacyjnych,

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stoły operacyjne |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.15

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 15

Dostawa napędów ortopedycznych

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napędy ortopedyczne |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.16

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA – CZĘŚĆ nr 16

Dostawa dermatomu

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na, dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość: ……………………..…………..……….zł netto,

podatek VAT …..…..%,

Wartość brutto …………….…………………….…zł, słownie……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Podatek VAT % | Wartość brutto (wartość netto z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dermatom |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Na dostarczony sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1).................................................

2)..................................................

3).................................................

Uwaga:

*              przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB NZOZ „SZPITAL W PUSZCZYKOWIE
IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.”.

Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB NZOZ „SZPITAL W PUSZCZYKOWIE
IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.”.

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

...............................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ W CIĄGU OSTATNICH  3-LAT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

CZEŚCI NR …, …, …, …, …, …, …, …, …, ….

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

| L.p. | Przedmiot (rodzaj i zakres zamówienia) | Całkowita wartość brutto | Data wykonania | Odbiorca (nazwa Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)