Załącznik nr 1

Nazwa i  adres Wykonawcy:

………………………………………….…………………...	…..............................................                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

………………………………………………………….

OFERTA

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Zamawiającego 16 sztuk defibrylatorów przenośnych AED oraz 1 defibrylatora treningowego AED, z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  Cena brutto …………..………………….zł,

słownie brutto:……………………………………………………….…………………………………………………..

w tym:

| RODZAJ | Cena jednostkowa brutto | Ilość (sztuki) | Cena brutto (cena jedn. x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator AED |  | 16 |  |
| Defibrylator treningowy AED |  | 1 |  |
| RAZEM: |  | 17 |  |

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

- Przedmiotem dostawy będą defibrylatory………………………….*

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;

- Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:**

- .................................................

- ..................................................

- .................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .................................................

- ..................................................

- .................................................

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:

* należy wpisać np. nazwę, producenta, typ oferowanych urządzeń

**  przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

Załącznik nr 2

(pieczęć wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Cechy | Opis | Wartości oferowane (odpowiednio wpisać także spełnia/nie spełnia wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj defibrylatora AED | Półautomatyczny lub automatyczny, zewnętrzny. |  |
| 2 | Energia/rodzaj fali defibrylacyjnej | min. 140J dla dorosłych |  |
| 3 | Przeznaczenie AED | Dorośli i dzieci od 1 roku życia |  |
| 4 | Rodzaj impulsu | Dwufazowy |  |
| 5 | Detekcja VF/VT | Wymagane |  |
| 6 | Rodzaj elektrod | Jednorazowe, wymienne bez konieczności wymiany baterii, przechowywane podłączone do urządzenia bez naruszenia opakowania. |  |
| 7 | Długość przydatności elektrod | min. 24 miesiące |  |
| 8 | Długość przewodu do elektrod | min. 80 cm |  |
| 9 | Ilość elektrod w zestawie | 2 elektrody przeznaczone dla dorosłych, 1 elektroda przeznaczona dla dzieci |  |
| 10 | Oznaczenia elektrod | Umieszczenie na elektrodach graficznej informacji, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego. |  |
| 11 | Bateria | Akumulator lub zasilanie bateryjne urządzenia. |  |
| 12 | Informacja o stanie naładowania baterii | Wymagana |  |
| 13 | Czas użytkowania urządzenia w stanie czuwania | m.in. 3 lata |  |
| 14 | Deklarowana liczba wyładowań | min. 100 wyładowań na baterii min. 3-letniej |  |
| 15 | Klasa bezpieczeństwa | min. IP54 |  |
| 16 | Obudowa AED | Wyposażenie w elementy antypoślizgowe. |  |
| 17 | Język komunikatów | Polski |  |
| 18 | Wspomaganie głosowe i wizualne przy prowadzeniu resuscytacji | Wymagane |  |
| 19 | Wbudowany metronom wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas prowadzonej resuscytacji | Wymagany |  |
| 20 | Wskazówki informujące o braku sprawności urządzenia, wadliwym podłączeniu elektrod itp. | Wymagane |  |
| 21 | Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 | Wymagane |  |
| 22 | Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji | Urządzenie musi posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. |  |
| 23 | Warunki gwarancji | m.in. 4 lata urządzenie m.in. 3 lata bateria/akumulator |  |
| 24 | Serwis urządzenia | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. |  |
| 25 | Autotestowanie urządzenia | Wymagane |  |
| 26 | Obsługa urządzenia | Urządzenie nie może wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu. Jeżeli producent tego wymaga, to w czasie gwarancji urządzenia, przegląd urządzenia (w czasookresie określonym przez producenta) dokonywany jest na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy urządzenie poddawane jest (w okresie gwarancji) przeglądowi, naprawie gwarancyjnej lub wgraniu nowego oprogramowania Wykonawca zapewnie urządzenie zastępcze. |  |
| 27 | Przeszkolenie użytkowników urządzenia | Obowiązkowe przeszkolenie (w terminie do 2 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń) wyznaczonych przez Naczelnika danej Jednostki, Strażaków Ochotników (w siedzibie OSP Buk, OSP Dopiewo, OSP Zakrzewo, OSP Tarnowo Podgórne, OSP Kostrzyn Wlkp., OSP Pobiedziska, OSP Swarzędz, OSP Kobylnica, OSP Strykowo, OSP Rokietnica, OSP Napachanie, OSP Suchy Las, OSP Kleszczewo, OSP Czerwonak, OSP Murowana Goślina, OSP Mosina) z obsługi urządzenia, w uzgodnionym z otrzymującym urządzenie miejscu i czasie, min. 2 godziny szkolenia na każdą z Jednostek. |  |
| 28 | Dodatkowe wyposażenie urządzenia | ### Min. 2 pary rękawiczek (nitrylowe), min. 2 jednorazowe maszynki do usuwania owłosienia, maska ratownicza do sztucznego oddychania, nożyczki medyczne, materiał do przetarcia klatki piersiowej. |  |
| 29 | Przenoszenie defibrylatora | Do każdego z urządzeń torba do jego przenoszenia, wykonana z odpornego materiału. Znakowanie: logo powiatu poznańskiego, 4 kolory (na białym tle), wykonane metodą tampodruku o wymiarach min. 10x5 cm oraz napisem umieszczonym pod logiem -„ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW POWIATU POZNASKIEGO” (czcionka Calibri). |  |
| 30 | Deklaracja zgodności | CE |  |
| 31 | Wersja treningowa | Wymagana |  |
| 32 | Wyposażenie wersji treningowej | Elektrody szkoleniowe wielokrotnego użycia, torba do przenoszenia AED (oznaczona analogicznie jak w pkt. 29), komunikaty w języku polskim. |  |
| 33 | Wersja treningowa – konwersja urządzania do wersji treningowej | Pożądana możliwość konwersji urządzenia AED do wersji treningowej. |  |

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 16 SZTUK DEFIBRYLATORÓW PRZENOŚNYCH AED ORAZ 1 DEFIBRYLATORA TRENINGOWEGO AED,
Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ.

Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

...........................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 16 SZTUK DEFIBRYLATORÓW PRZENOŚNYCH AED ORAZ 1 DEFIBRYLATORA TRENINGOWEGO AED,
Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ.

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

...............................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ W CIĄGU OSTATNICH  3-LAT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

| L.p. | Przedmiot (rodzaj i zakres zamówienia) | Całkowita wartość brutto | Data wykonania | Odbiorca (nazwa Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)